Materiale si aliaje folosite in Stomatologie

Tipurile uzuale de aliaje dentare nobile conţin ca elemente de bază aur, argint, paladiu, platină. Materialele metalice de uz stomatologic pe bază de metale nobile şi seminobile care se utilizează în prezent pe piaţa mondială şi românească conţin procente însemnate de elemente nenobile (Cu, Sn, Zn, Mg, Al, Si, Be, Cr, W, Mo), elemente care afectează în mare măsură biocompatibilitatea acestora.

Cercetările efectuate (prin proiectul „Materiale metalice avansate, biocompatibile pentru aplicatii medicale” – desfasurat in cadrul Programului MATNANTECH) pentru elaborarea unor aliaje cu înaltă rezistenţă, utilizate la coroane parţiale, punţi turnate subţiri, coroane totale şi suporţi, precum şi a unor aliaje cu foarte înaltă rezistenţă, utilizate la suporţi, bare, agrafe şi lucrări de restaurări parţiale au condus la adoptarea unor variante de compozitii chimice pe baza de AuAgPdTi  si  AgPdAuTi

Compoziţiile celor două aliaje cercetate conţin numai elemente nobile (Au, Ag, Pd) şi Ti, element ce înlocuieşte metalele nenobile din aliajele comerciale, eliminând orice posibilitate de apariţie a produşilor toxici de coroziune în zona de contact a materialului cu ţesuturile umane. Titanul este cunoscut ca metal cu biocompatibilitate ridicată, fiind utilizat în medicină la execuţia implantelor în stomatologie, ortopedie, chirurgia coloanei, etc.

La stabilirea variantelor de experimentare s-au avut în vedere diagramele de echilibru dintre elementele componente ale aliajelor diagrame ce oferă informaţii despre solubilitatea metalelor, fazele care apar la aliere şi temperaturile de topire sau solidificare ale acestora. Studiul diagramelor de echilibru scoate in evidenţă faptul că aurul se aliază uşor cu argintul şi paladiul, fiind elemente cu solubilitate nelimitată, dar şi cu proprietăţi fizice apropiate.

Elementul care crează probleme la elaborarea aliajului este titanul, element cu cea mai mare temperatură de topire, dar şi cu densitate foarte mică în comparaţie cu celelalte elemente de aliere. Alegerea variantelor de experimentare a fost determinată de comportarea titanului la alierea cu aurul, argintul şi paladiul.

Caracterizarea aliajelor obţinute a constat din analiza compoziţiei chimice şi analiza structurală metalografică. S-au făcut şi încercări mecanice pe epruvete turnate conform ISO 8891/93.

Analiza chimica si structurala a aliajelor evidentiaza o omogenitate a distributiei elementelor de aliere si o structura dendritica fina si omogena cu dendrite dezvoltate relativ uniform. Exista si zone cu dezvoltare dendritica puternica si zone cu dendrite mai putin dezvoltate.Raportul dintre faza dendritica si interdendritica este similar in toate probele. Încercările mecanice (analiza durităţii şi rezistenţa la rupere) confirmă rezultatele analizei structurale. Valorile durităţii  se înscriu între limitele 108–127 HV iar cele ale rezistenţei la rupere  182 – 251 MPa.

Commend NB - aliaj pentru lucrari metalo-ceramice

Aliaj metale nepreţioase pentru lucrări metalo-ceramice fără Be

Compoziţie: 67,0% Nichel

21,0% Crom

8,5% Molibden

Avantaje:

- metalul se fluidifica foarte bine prin topire cu flacara (1371ºC)

- poate fi topita o cantitate mai mare de aliaj fara riscul de fierbere prin supraîncalzire.

- avand duritate specifica de numai 190Vickers se prelucreaza cu usurinta, evitînd uzura frezelor, discurilor si micromotorului.

- la confectionarea machetei din ceara se recomanda utilizarea cerii calibrate cu profil intre 0,35 - 0,40 mm, procedura importanta pentru a asigura fluiditatea metalului

- in cazul în care sunt folosite cape de plastic, plasticul trebuie sa arda complet fara sa rezulte

reziduri care ar putea afecta calitatea metalului

DISCOVERY - aliaj pentru lucrari metalo-ceramice

Aliaj metale nepreţioase pentru lucrari metalo ceramice fără Ni si Be

Compoziţie: 59,5% Cobalt

31,5% Crom

5,0% Molibden

Avantaje:

- metalul se fluidifica foarte bine prin topire cu flacara (1371ºC)

- poate fi topita o cantitate mai mare de aliaj fara riscul de fierbere prin supraîncalzire.

- la confectionarea machetei din ceara se recomanda utilizarea cerii calibrate cu profil intre 0,35 - 0,40 mm, procedura importanta pentru a asigura fluiditatea metalului

- avand duritate de 300 Vickers confera o rezistenta marita pentru cazurile in care spatiile edentate sunt mari.

- in cazul în care sunt folosite cape de plastic, plasticul trebuie sa arda complet fara sa rezulte reziduri care ar putea afecta calitatea metalului.

- prezinta un luciu deosebit dupa lustruire

- se adapteaza foarte bine pe dintii stalpi

TRILIUM - aliaj pentru lucrari scheletate

Aliaj metale nepreţioase pentru punţi sheletate

Compoziţie: 64,0% Cobalt

28,0% Crom

6,0% Molibden

Avantaje:

- la confectionarea machetei din ceara se recomanda utilizarea cerii calibrate cu profil intre 0,40 - 0,60 mm, procedura importanta pentru a asigura fluiditatea metalului

- avand duritate de 395 Vickers confera rezistenta marita si totodata elasticitate, elemente foarte importante pentru acest tip de lucrari

- prezinta un luciu deosebit dupa lustruire

- metalul reda fidel detaliile realizate in macheta de ceara si se adapteaza foarte bine pe elementele de ancorare